SOĞUTMALI SİRKÜLATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Cihaz özellikle reaktörlerle, evaporatörlerle, vakumlu soğutmalı kurutma fırını, su sirkülasyonlu vakum pompası v.b. cihazlarla kullanıma uygun olmalıdır.

- Cihazın florin içermeyen, düşük ses seviyeli ve yüksek verimli kompresörü olmalıdır.

- Cihaz dijital PID kontrollü olmalıdır.

- Cihazın kontrolörü membran tuşlu olmalıdır.

- Cihazın kapasitesi 5 lt olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık aralığı -30 °C ~ ortam sıcaklığı arasında ayarlanabilmelidir, ve sıcaklık stabilitesi ± 1 0C olmalıdır.

- Cihazın pompa yüksekliği 4 – 6 metreye kadar aktarım gücüne sahiptir.

- Cihazda bulunan sirkülasyon pompası ile sıcaklık dağılımı sağlanmalı, maksimum akış hızı 20 lt/dk olmalıdır.

- Cihazın soğutma kapasitesi 2663 ile 627 W arasında olmalıdır.

- Cihazın dış ölçüleri 510x430x720(gxdxy) mm olmalıdır.

- Cihaz AC 220 V ve 50 Hz ile çalışabilir olmalıdır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır

22. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti

karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.