3D ÇALKALAYICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Cihaz mikroprosesör PID kontrollü olmalıdır.

- Cihaz LED dijital ekranlı olmalı, ekrandan ayarlanan parametreler takip edilebilmelidir.

- Cihazın çalkalama hareketi 3D olmalıdır.

- Cihazın çalkalama hızı 15~90 rpm arasında olmalıdır.

- Cihazın çalkalama hareketi 3-15⁰ arasında manual olarak ayarlanabilmelidir.

- Cihazın çalkalama hassasiyeti ±2 rpm olmalıdır.

- Cihazda 99 saat 59 dakikaya kadar zaman ayarı yapılabilmelidir.

- Cihazın tabla boyutu 250x 230 mm mm olmalıdır.

- Cihazın parametreleri cihaz çalıştırılırken değiştirilebilmelidir.

- Cihazın güç kesintisinden sonra otomatik olarak eski ayarları ile çalışmaya devam etmelidir.

- Cihaz çalışmaya düşük hızla başlamalıdır bu sayede aniden çıkılan yüksek hızda sıvı sıçraması engellenmiş olmalıdır.

- Cihaza aşırı yükleme yapılırsa otomatik olarak durmalı ve güvenliği sağlamalıdır.

- Cihaz DC motorlu olmalı voltaj dalgalanmalarından etkilenmemelidir.

- Cihazda hata algılama fonksiyonu bulunmalı, sesli ve görsel uyarı vermelidir.

- Cihazın dış boyutları 270 x 295 x 170 mm (G x D x Y)olmalıdır.

- Cihazın motor gücü 30W olmalıdır.

- Cihazın -10 C⁰~65 C⁰ortam koşullarında çalışabilir olmalıdır.

- Cihaz 220 V 50 Hz ile çalışmalıdır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır

- Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti

karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.