SICAKLIK VE NEM KABİNİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz dokunmatik LCD  ekrana sahip olmalıdır.

- Cihazın kapasitesi 150 litre olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık aralığı nemsiz çalışmalarda 0~65 0C, nemli çalışmalarda 10~65 0C  olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık dağılımı ±0.5 0C olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık homojenitesi ±10C olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık doğruluğu 37 0C’de 10C olmalıdır.

- Cihazın nem aralığı %35 ~%90 olmalıdır.

- Cihazın nem dağılımı % ±3 olmalıdır.

- Cihazın nem doğruluğu % ±3 olmalıdır.

- Cihaz 5-35 0C ortam sıcaklığında çalışabilmelidir.

- Cihazın iç haznesi ve rafları güvenilir temizlik ve dezenfeksiyon sağlayan aynalı paslanmaz çelik olmalıdır.

- Cihazın iç haznesi pürüzsüz, kolay sterilize edilebilir, vida içermeyen yapıda olmalıdır.

- Cihazda kondansörün temizlenebilmesi için direkt açılabilir havalandırma filtresi bulunmalıdır.

- Cihazın tekerlekli yapısı ile kolay hareket edebilme özelliğine sahip olmalıdır.

- Cihazda numunelerin daha iyi görüntülenebilmesi için iç hazneye entegre floresan lamba bulunmalıdır.

- Cihaz bağımsız dijital sıcaklık limitleyicisine sahip olmalıdır.

- Cihazda farklı numunelerle çalışmaya olanak sağlayan 30 segmentli program ayarlama olmalıdır ve ayrıca gerçek zamanlı sıcaklık ve nem eğrisi gözlemlenebilmelidir.

- Cihazda çift evaporatör anahtarı ile çalışmada donma olasılığının önüne geçilmelidir.

- Cihazda otomatik su beslemesi ile çalışmanın sürekli olması sağlanmalıdır.

- Cihazın gücü 800 W olmalıdır.

- Cihaz hava soğutmalı hermetik kompresöre sahip olmalıdır.

- Cihazın soğutması R134A ile olmalıdır.

- Cihazda çift evaporatör anahtarı ile çalışmada donma olasılığının önüne geçilmelidir.

- Cihazdaki otomatik su besleme ile çalışmanın sürekli olması sağlanmalıdır.

- Cihazda otomatik nem kontrolü bulunmalıdır.

- Cihazda bir adet 52 mm Ø iç çapa sahip test portu bulunmalıdır.

- Cihaz PT100 sensörlü olmalıdır.

- Cihazın iç ölçüleri 500x405x750 mm (GxDxY), dış ölçüleri 668x720x1410 mm (GxDxY) olmalıdır.

- Cihazda standart 2 adet raf olmalıdır. Her birinin max. yükleme kapasitesi 15 kg olmalıdır.

- Cihazın net ağırlığı 120 kg’ı geçmemelidir.

- Cihaz 220 V 50 Hz şehir cereyanı ile çalışmalıdır.

- Cihazda opsiyonel aksesuarlar olarak kablosuz SMS alarmı, yazıcı, kaydedici ve uzaktan kontrol bulunmalıdır.

- Cihazda standart olarak RS485 ve USB portları bulunmalıdır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.

- Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.