SICAKLIK VE NEM KABİNİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Cihaz renkli geniş LCD ekrana sahip olmalıdır.
2. Cihazın kapasitesi 80 litre olmalıdır.
3. Cihazın sıcaklık aralığı nemsiz çalışmalarda 0~65 0C, nemli çalışmalarda 10~65 0C  olmalıdır.
4. Cihazın sıcaklık dağılımı ±0.5 0C olmalıdır.
5. Cihazın sıcaklık homojenitesi ±10C olmalıdır.
6. Cihazın sıcaklık doğruluğu 37 0C’de 10C olmalıdır.
7. [bookmark: _GoBack]Cihazın nem aralığı %35 ~%90 olmalıdır.
8. Cihazın nem dağılımı % ±3 olmalıdır.
9. Cihazın nem doğruluğu % ±3 olmalıdır.
10. Cihaz 5-35 0C ortam sıcaklığında çalışabilmelidir.
11. Cihazın iç haznesi ve rafları güvenilir temizlik ve dezenfeksiyon sağlayan aynalı paslanmaz çelik olmalıdır.
12. Cihazın iç haznesi pürüzsüz, kolay sterilize edilebilir, vida içermeyen yapıda olmalıdır.
13. Cihazda kondansörün temizlenebilmesi için direkt açılabilir havalandırma filtresi bulunmalıdır.
14. Cihazın tekerlekli yapısı ile kolay hareket edebilme özelliğine sahip olmalıdır.
15. Cihazda numunelerin daha iyi görüntülenebilmesi için iç hazneye entegre floresan lamba bulunmalıdır.
16. Cihaz yüksek sıcaklık alarmına sahip olmalıdır.
17. Cihazda farklı numunelerle çalışmaya olanak sağlayan 30 segmentli program ayarlama olmalıdır.
18. Cihazda çift evaporatör anahtarı ile çalışmada donma olasılığının önüne geçilmelidir.
19. Cihazda otomatik su beslemesi ile çalışmanın sürekli olması sağlanmalıdır.
20. Cihazın gücü 600 W olmalıdır.
21. Cihaz hava soğutmalı hermetik kompresöre sahip olmalıdır.
22. Cihazın soğutması R134A ile olmalıdır.
23. Cihazda çift evaporatör anahtarı ile çalışmada donma olasılığının önüne geçilmelidir.
24. Cihazdaki otomatik su besleme ile çalışmanın sürekli olması sağlanmalıdır.
25. Cihazda otomatik nem kontrolü bulunmalıdır.
26. Cihazda bir adet 52 mm Ø iç çapa sahip test portu bulunmalıdır.
27. Cihaz PT100 sensörlü olmalıdır.
28. Cihazın iç ölçüleri 420x355x550 mm (GxDxY), dış ölçüleri 588x670x1210 mm (GxDxY) olmalıdır.
29. Cihazda standart 2 adet raf olmalıdır. Her birinin max. yükleme kapasitesi 15 kg olmalıdır. 
30. Cihazın net ağırlığı 85 kg’ı geçmemelidir.
31. Cihaz 220 V 50 Hz şehir cereyanı ile çalışmalıdır.
32. Cihazda opsiyonel aksesuarlar olarak RS485 portu, USB portu, kablosuz SMS alarmı, yazıcı, kaydedici ve uzaktan kontrol bulunmalıdır.
33. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.
34. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.
35. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.
36. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.







