LABORATUAR TİPİ BUZDOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Cihaz ithal malı ve Avrupa menşeili olmalıdır.
2. Cihaz ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OSHAS 18001:2007 sertifikalarına sahip olmalıdır.
3. Cihaz EN 60601-1, EN 60601-2 standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.
4. Cihazın çalışma sıcaklık aralığı +20C…+80C olmalıdır. Cihaz NTC probuyla 0.10C hassasiyetle çalışmalıdır.
5. Cihazın ürün stabilite aralığı yaklaşık ±1°C ve ürün homojenlik sıcaklığı ±2°C’den düşük olmalıdır.
6. Cihaz 250 lt kapasiteli olmalıdır.
7. Cihaz görüş kolaylığı sağlaması amacıyla büyük boy dijital dokunmatik ekranlı olmalıdır.
8. Cihazın iç ve dış kısmı galvaniz çelik üzerine beyaz plastik kaplı olmalıdır.
9. Cihaz metal kapıya sahip olmalıdır ve kilitlenebilmelidir. Kapısı menteşeli olmalıdır ve yön değiştirebilmelidir.
10. Cihazda depolanan ürünlerin güvenliğini sağlamak için kapı kilidi ve açık kapı sensörleri bulunmalıdır.
11. Cihazda 4 adet raf bulunmalıdır ve rafların boyutları 516x443 mm olmalıdır.
12. Cihazda bulunan raflar galvaniz çelik üzerine epoksi kaplı malzemeden üretilmiş olmalıdır.
13. Cihazda çözülen suyu otomatik olarak buharlaştırmayı sağlayacak sisteme sahip olmalıdır.
14. Cihazda sıcaklığın dengeli olmasını sağlamak için gerektiğinde işleme girecek gelişmiş bir otomatik defrost sistemine sahip olmalıdır.
15. Cihaz hermetic tip kompresöre sahip olmalıdır. Üretici firma bunu taahhüt etmelidir.
16. Cihazda sıcaklığın yükselmesi veya düşmesi, prob arızası ve açık kapı gibi 3 tip optik ve sesli alarm bulunmalıdır.
17. Cihazda LED iç aydınlatma bulunmalıdır.
18. Cihazla birlikte istenildiğinde opsiyonel olarak aşağıdaki aksesuarlar sağlanabilmelidir.
· Datalogger
· Batarya
· Sıcaklık simülasyon probu
· İlave İç sıcaklık probu
· İlave Çıkış port (Access port)
· [bookmark: _GoBack]USB, Bluetooth veya WIFI bağlantıları 
19. Cihaz doğaya zarar vermeyen R290 gazıyla soğutma yapmalıdır.
20. Cihazın iç ölçüleri (GxDxY) 568x484x913 mm olmalıdır.
21. Cihazın dış ölçüleri (GxDxY) 670x670x1538 mm olmalıdır.
22. Cihazın kapı açıklığı (GxH) 568x855 mm olmalıdır.
23. Cihazda bulunan kapı contası kolayca değiştirilebilir olmalıdır.
24.  Cihazın yalıtım kalınlığı 50 mm olmalıdır.
25. Cihaz kolay temizlenebilir olabilmesi için iç köşeleri yuvarlatılmış olmalıdır.
26. Cihazın 186 W güç tüketimi olmalıdır.
27. Cihaz 230 V/50 Hz şehir cereyanında çalışabilmelidir.
28. Cihazın max ağırlığı 110 kg olmalıdır.
29. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  
30. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.
31. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti  karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilmelidir.
32. İthalatçı firmanın TSE onaylı Teknik Servis Belgesi bulunacaktır. 
 
