MEDİKAL BUZDOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Cihaz ithal malı ve Avrupa menşeili olmalıdır.
2. Cihaz ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OSHAS 18001:2007 sertifikalarına sahip olmalıdır.
3. Cihaz EN 60601-1, EN 60601-2 standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.
4. Cihaz DIN 58345 standardına göre dizayn edilmiş olmalıdır ve bu özellik katalog üzerinde gösterilmelidir.
5. Cihazın çalışma sıcaklık aralığı +20C…+80C olmalıdır. Cihaz NTC probuyla 0.10C hassasiyetle çalışmalıdır.
6. Cihazın ürün stabilite aralığı yaklaşık ±1°C ve ürün homojenlik sıcaklığı ±2°C’den düşük olmalıdır.
7. Cihaz 70 lt kapasiteli olmalıdır.
8. Cihaz görüş kolaylığı sağlaması amacıyla büyük boy dijital dokunmatik ekranlı olmalıdır.
9. Cihazın iç ve dış kısmı galvaniz çelik üzerine beyaz plastik kaplı olmalıdır.
10. Cihaz 3 katmanlı temperlenmiş cam kapıya sahip olmalıdır ve kilitlenebilmelidir. Kapısı menteşeli olmalıdır ve yön değiştirebilmelidir.
11. Cihazda depolanan ürünlerin güvenliğini sağlamak için kapı kilidi ve açık kapı sensörleri bulunmalıdır.
12. Cihazda 2 adet raf bulunmalıdır ve rafların boyutları 315x248 mm olmalıdır.
13. Cihaz mekanik yük kapasitesi m2’de 100 kg yüke kadar dayanıklı olmalıdır.
14. Cihazda bulunan raflar galvaniz çelik üzerine epoksi kaplı malzemeden üretilmiş olmalıdır.
15. Cihaz kompresörün gereksiz başlatma / durdurma döngülerinden kaçınmak ve ürün sıcaklığının doğruluğunu simüle etmek için referans sıvıya batırılmış bir ürün sıcaklık simülasyon probuna opsiyonel olarak sahip olmalıdır.
16. Cihazda donmaya karşı elektronik kontrolör bulunmalıdır.
17. Cihazda çözülen suyu otomatik olarak buharlaştırmayı sağlayacak sisteme sahip olmalıdır.
18. Cihazda sıcaklığın dengeli olmasını sağlamak için gerektiğinde işleme girecek gelişmiş otomatik defrost sistemine sahip olmalıdır.
19. Cihazla birlikte istenildiğinde opsiyonel olarak aşağıdaki aksesuarlar sağlanabilmelidir.
· Datalogger
· Ürün sıcaklık simülasyon probu
· İlave İç sıcaklık probu
· İlave Çıkış port (Access port)
· [bookmark: _GoBack]USB, Bluetooth veya WIFI bağlantıları 
20. Cihaz hermetic tip kompresöre sahip olmalıdır. Üretici firma bunu taahhüt etmelidir.
21. Cihazda sıcaklığın yükselmesi veya düşmesi, prob arızası ve açık kapı gibi 3 tip optik ve sesli alarm bulunmalıdır.
22. Cihazda LED aydınlatma bulunmalıdır.
23. Cihaz doğaya zarar vermeyen R600a gazıyla soğutma yapmalıdır.
24. Cihazın iç ölçüleri (GxDxY) 358x323x523 mm olmalıdır.
25. Cihazın dış ölçüleri (GxDxY) 445x508x818 mm olmalıdır.
26. Cihazın kapı açıklığı (GxH) 358x516 mm olmalıdır.
27. Cihazda bulunan kapı contası kolayca değiştirilebilir olmalıdır.
28.  Cihazın yalıtım kalınlığı 40 mm olmalıdır.
29. Cihazın 113 W güç tüketimi olmalıdır.
30. Cihaz 230 V/50 Hz şehir cereyanında çalışabilmelidir.
31. Cihazın max ağırlığı 49 kg olmalıdır.
32. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  
33. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.
34. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti  karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilmelidir.
35. İthalatçı firmanın TSE onaylı Teknik Servis Belgesi bulunacaktır. 
 
