MEDİKAL BUZDOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Cihaz ithal malı ve Avrupa menşeili olmalıdır.
2. Cihaz ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OSHAS 18001:2007 sertifikalarına sahip olmalıdır.
3. Cihaz EN 60601-1, EN 60601-2 standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.
4. Cihaz DIN 58345 standardına göre dizayn edilmiş olmalıdır ve bu özellik katalog üzerinde gösterilmelidir.
5. Cihazın çalışma sıcaklık aralığı +20C…+80C olmalıdır. Cihaz PT1000 probuyla 0.10C hassasiyetle çalışmalıdır.
6. Cihazın ürün stabilite aralığı yaklaşık ±1°C ve ürün homojenlik sıcaklığı ±2°C’den düşük olmalıdır.
7. Cihaz 250 lt kapasiteli olmalıdır.
8. [bookmark: _GoBack]Cihaz görüş kolaylığı sağlaması amacıyla 5” büyük dijital dokunmatik grafik ekranlı (Dijital Plus ekran) olmalıdır. Bu ekran sayesinde aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.
1. USB portu - Veri kayıtlarını ve alarmları kolay indirmede yardımcı olmalıdır.
1. Bluetooth veya WIFI bağlantısı (opsiyonel)
1. Batarya – Elektrik kesintisi durumunda sıcaklık ve alarm kayıtlarını korumalıdır.
1. Farklı dil seçim seçeneği – İspanyolca, İngilizce, İtalyanca, Fransızca ve Almanca 
1. RS485 portu – Sistemi bilgisayar veya ağa bağlamada yardımcı olmalıdır. (opsiyonel)
1. Optik ve sesli alarm – Sıcaklık yükselmesi veya düşmesi, güç kesintisi, düşük pil, açık kapı, kompresör bakımı ve kirli kondansatör alarmlarıyla uyarmalıdır.
1. Datalogger (Veri kaydedici) – Sıcaklık ve alarm geçmişini kaydetmelidir.
1. Grafik arayüzü
1. Konfigürasyon asistanı – Ana denetleyici parametrelerini seçerek hızlı ve kolay yapılandırma için hoş geldiniz sayfası
1. Farklı kullanıcılara izin yönetimi – Configurable Users 
1. Kilit kodu – Kontrol sistemine erişimi sağlamalıdır.
1. Uzak alarm sinyali (opsiyonel)
9. Cihazda INVERTER teknolojisi kullanılarak karalı yüksek sıcaklık, düşük gürültü seviyesi ve düşük enerji tüketimi sağlanmalıdır.
10. Cihazın iç ve dış kısmı galvaniz çelik üzerine beyaz plastik kaplı olmalıdır.
11. Cihaz kullanılabilir alanları suya karşı ve paslanmaya karşı dayanıklı olmalıdır ayrıca kolay temizlenip dezenfekte edilebilmelidir. 
12. Cihazın dış kısmı galvaniz çelik üzerine beyaz plastik kaplı olmalıdır.
13. Cihaz metal kapıya sahip olmalıdır ve kilitlenebilmelidir. Kapısı menteşeli olmalıdır ve yön değiştirebilmelidir.
14. Cihazda depolanan ürünlerin güvenliğini sağlamak için kapı kilidi ve açık kapı sensörleri bulunmalıdır.
15. Cihazda 4 adet raf bulunmalıdır ve rafların boyutları 500x443 mm olmalıdır.
16. Cihaz rafları m2’de 100 kg yüke kadar dayanıklı olmalıdır.
17. Cihazda bulunan raflar galvaniz çelik üzerine epoksi kaplı malzemeden üretilmiş olmalıdır.
18. Cihaz kompresörün gereksiz başlatma / durdurma döngülerinden kaçınmak ve ürün sıcaklığının doğruluğunu simüle etmek için referans sıvıya batırılmış bir ürün sıcaklık simülasyon probuna opsiyonel olarak sahip olmalıdır.
19. Cihazda donmaya karşı elektronik kontrolör bulunmalıdır.
20. Cihazdaki güvenlik termostatı sıcaklığın +20C’nin altına düşmesini engellemelidir.
21. Cihazda çözülen suyu otomatik olarak buharlaştırmayı sağlayacak tepsiye sahip olmalıdır.
22. Cihazda sıcaklığın dengeli olmasını sağlamak için gerektiğinde işleme girecek gelişmiş otomatik defrost sistemine sahip olmalıdır.
23. Cihaz hermetic tip kompresöre sahip olmalıdır. Üretici firma bunu taahhüt etmelidir.
24. Cihazda LED aydınlatma bulunmalıdır.
25. Cihaz doğaya zarar vermeyen R600a gazıyla soğutma yapmalıdır.
26. Cihazın iç ölçüleri (GxDxY) 568x484x913 mm olmalıdır.
27. Cihazın dış ölçüleri (GxDxY) 670x683x1538 mm olmalıdır.
28. Cihazın kapı açıklığı (GxH) 568x855 mm olmalıdır.
29. Cihazda bulunan kapı contası kolayca değiştirilebilir olmalıdır.
30.  Cihazın yalıtım kalınlığı 50 mm olmalıdır.
31. Cihazın 136 W güç tüketimi olmalıdır.
32. Cihazın max ağırlığı 112 kg olmalıdır.
33. Cihazın gürültü seviyesi 60 dB(A)’nın altında olmalıdır.
34. Cihaz 230 V/50 Hz şehir cereyanında çalışabilmelidir.
35. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  
36. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.
37. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti  karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilmelidir.
38. İthalatçı firmanın TSE onaylı Teknik Servis Belgesi bulunacaktır. 
 

