UV-VIS SPEKTROFOTOMETRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz su kalite analizlerinde, biyokimyasal analizlerde ve muhtelif kimyasal maddelerin analizlerinde kullanılacaktır.

- Cihaz 7” yüksek çözünürlüklü renkli dokunmatik ekrana ve güçlü fonksiyonlara sahip yeni geliştirilen UV-SUPER2.0  yazılıma sahip olmalıdır.

- Cihaz gelişmiş donanımlı, çalışma hızı 533 MHz olan 32-Bit ARMII mikrokontrolöre sahip olmalıdır.

- Cihazın optik sistemi single beam olmalıdır.

- Cihazın spektral bant genişliği 2 nm olmalıdır.

- Cihazın dalga boyu aralığı 190-1100 nm olmalıdır.

- Cihazın dalga boyu doğruluğu ±0.5 nm olmalıdır.

- Cihazın dalga boyu tekrarlanabilirliği ≤0.2 nm olmalıdır.

- Cihazın fotometrik aralığı 0-200%T, -0.3-3.0A, 0-9999C (0-9999F) olmalıdır.

- Cihazın fotometrik doğruluğu 0.2 %T (0-100%T), ±0.002A (0-0.5A),

±0.004A (0.5-1A) olmalıdır.

- Cihazın fotometrik tekrarlanabilirliği ≤0.15%T (0-100%T), 0.001A (0-0.5A), 0.002A (0.5-1A) olmalıdır.

- Cihazın tarama hızı düşük, orta, yüksek (3000 nm/dk’ya kadar) olarak ayarlanabilmelidir.

- Cihazın kaçak ışık değeri 220 nm, 360 nm’de ≤0.05%T olmalıdır.

- Cihaz baseline stabilitesi ±0.003A olmalıdır.

- Cihazın tarama hızı 500 nm’de 0.003A/30 dk olmalıdır.

- Cihazın gürültüsü 500 nm’de 0.0005A olmalıdır.

- Cihaz T,A,C,E  modlarında çalışabilmelidir.

- Cihazın dalga boyu ayarlanması otomatik olmalıdır.

- Cihazın dedektörü silikon fotodiod olmalıdır.

- Cihazın ışık kaynağı Tungsten halojen/döteryum lamba olmalıdır.

- Cihazın veri çıkışını sağlamak için RS232, USB drive ve USB HOST bağlantılarına sahip olmalıdır.

- Cihaz aşağıdaki çalışma parametrelerinde çalışabilmelidir:

- Fotometrik (Abs, %T, Conc. Test)

- Çoklu dalga boyu ölçümü

- Dalga boyu tarama

- Kantitatif ölçüm

- Kinetik

- DNA/Protein ölçümü

- Ana cihaz ile birlikte aşağıdaki parçalarda  verilmelidir;

- Otomatik 8 pozisyonlu hücre tutucusu

- 4 adet Cam küvet

- 2 adet Quartz küvet

- Kullanım kitapçığı (USB bellek)

- Güç kablosu

- Cihaz AC 110-220V, 50-60 Hz şehir şebeke cereyanı ile çalışmalıdır.

- Cihazın boyutları 770x630x340 mm olmalıdır.

- Cihazın max. ağırlığı 27 kg olmalıdır.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili ve bu süre bitiminden sonra 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantili olmalıdır.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır